통신사양서 진동기울기센서

CTS-IOTS-VL10

Rev. 8

2025-11-24

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다

외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』

©2025. CanTops Co., Ltd. All rights reserved.

목차

- 개요 ........................................................................................................................................................ 5

- 통신 사양 .............................................................................................................................................. 5

- 데이터 형식 .......................................................................................................................................... 6

  - 데이터 패킷 구조 ....................................................................................................................................... 6

  - Return Value ................................................................................................................................................. 7

- 명령 ........................................................................................................................................................ 8

  - MEASUREMENT COMMAND ................................................................................................................ 8

    - Start sensor measurement ............................................................................................................... 8

    - Stop sensor measurement ............................................................................................................... 9

    - Set/Get Sensor Value Measurement Mode .......................................................................... 10

      - Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data ...................................................................... 13

      - Output Mode 2 : G scale Accel Data ............................................................................ 15

      - Output Mode 3 : RMS Accel Data ................................................................................. 17

      - Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data ......................................... 19

      - Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data .................................................... 21

      - Output Mode 6 : Angle Data............................................................................................ 23

      - Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data ........................................ 25

      - Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data ................................................... 27

      - Output Mode 9 : G scale Accel, Angle ........................................................................ 29

    - Get Raw Accel, Gyro Data ............................................................................................................. 31

    - Get G Scale Accel Data .................................................................................................................. 32

    - Get RMS Accel Data ........................................................................................................................ 33

    - Get Min, Max, Average Accel Data ........................................................................................... 34

    - Get Angle Data .................................................................................................................................. 35

    - Get Min, Max, Average Angle Data.......................................................................................... 36

    - Get G Scale Accel, Angle Data.................................................................................................... 37

  - CONFIG PARAMETER COMMAND .................................................................................................. 38

    - Check/Save Config Data ................................................................................................................ 38

    - Set/Get Offset Calibration ............................................................................................................. 40

    - Set/Get Threshold Value ................................................................................................................ 42

      - Set/Get Threshold Accel Value ......................................................................................... 42

      - Set/Get Threshold Angle Value ........................................................................................ 44

    - Set/Get Sampling Time .................................................................................................................. 46

    - Set/Get Threshold Measurement Standard .......................................................................... 48

    - Set/Get Binary Output Mode ...................................................................................................... 50

    - Set/Get Baudrate ............................................................................................................................... 52

    - Set/Get Current Axis ........................................................................................................................ 56

    - Check Firmware Version ................................................................................................................ 58

개정 이력

| REV. | Date |  | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2025-07-10 | ※ | 최초 작성 |
| R2 | 2025-04-14 | ※ | Set/Get Offset Calibration 추가 |
| R3 | 2025-07-02 | ※ | Gain1/2/3 삭제 |
|  |  | ※ | VAL CRC 부분 삭제 |
|  |  | ※ | Threshold 모드 측정 방식 변경 |
| R4 | 2025-08-25 | ※ | RV 값 조정 |
|  |  | ※ | MODE 관련 설명 추가 |
|  |  | ※ | MODE 1 응답 수정 : GSCALE -> GAC (Gscale Accel) |
|  |  | ※ | MODE 2 응답 수정 : ANLGE -> AN |
|  |  | ※ | MODE 3 응답 수정 : TH -> TAN (Threshold Angle) |
|  |  | ※ | MODE 4 출력 데이터 변경 : AVG -> VAN (Value Angle) ➔ MAX, MIN, AVG 출력 |
|  |  | ※ | MODE 5 추가 : RAC -> RMS 가속도 데이터 |
|  |  | ※ | RMS Accel 명령(RAC) 추가 |
|  |  | ※ | 명령어 수정 - <GSCALE> -> <GAC> - <VAL> -> <AN> |
|  |  | ※ | BAUD 명령 추가 |
| R5 | 2025-10-21 | ※ | 출력 MODE 개편 ➔ MODE 01~09 |
|  |  | ※ | 명령어 추가 - BIN : 자동 출력 Binary 모드 - AXIS : 현재 축 설정 |
| R6 | 2025-10-24 | ※ | Default baudrate 115200 -> 460800bps 변경 |
|  |  | ※ | Threshold 세분화 - 가속도, 기울기 각각 축 마다 설정 - APPCFG 명령어에서 TH 파라미터 삭제 - <TH> -> <THAC>, <THAN> |
| R7 | 2025-11-09 | ※ | <BAUD> 명령어 설정 값 정형화 ➔ 표준 baudrate 외 설정 불가 |
| R8 | 2025-11-24 | ※ | 명령어 별 Default Value 표시 |
|  |  | ※ | BW 명령어 추가 |
|  |  | ※ | SAM(전송주기) baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한 |

1. 개요

본 문서는 진동기울기센서 CTS-IOTS-VL10 모델의 통신 사양을 기술합니다. 이 사양서는 통신 프로토콜, 인터페이스, 데이터 형식 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다.

2. 통신 사양

RS232 인터페이스를 사용하고 다음과 같은 설정을 따르며, 모든 명령/응답은 ASCII 코드를 기본으로 동작합니다.

- Baud Rate : 115200 bps

- Data Bits : 8

- Stop Bits : 1

- Parity : None

3. 데이터 형식

- CTS-IOTS-VL10 에서 전송되는 데이터 형식은 다음과 같습니다.

3.1. 데이터 패킷 구조

| 명령/응답 기본 방식 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Head0 명령 SP 설정값 Tail0 Head1 명령 S P RV S P 설정값 Tail1 Head0 명령 Tail0 Head1 명령 SP RV SP 설정값 Tail1 설정 명령 확 인 명령 응 답 응답 PC Head0 명령 SP 설정값 Tail0 Head1 명령 S P RV S P 설정값 Tail1 Head0 명령 Tail0 Head1 명령 SP RV SP 설정값 Tail1 설정 명령 확 인 명령 응 답 응답 PC |  |  |  |  |  |
|  |  | Head | 0 명령 SUM Tail0 |  |  |
| 항목 |  | Size | 내용 |  |  |
|  |  |  | 문자 |  | HEX |
| Headx | x=0 | 1 | < |  | 3Ch |
|  | x=1 |  | [ |  | 5Bh |
| 명령 |  | 명령마다 가변 | 명령마다 정해진 문자열을 Set |  |  |
| SP |  | 1 | , |  | 2Ch |
| RV |  | 상태마다 가변 | 상태에 따라 응답 |  |  |
| SP |  | 1 | , |  | 2Ch |
| 설정값 |  | 명령마다 가변 | 설정값 Set |  |  |
| Tailx | x=0 | 1 | > |  | 3Eh |
|  | x=1 |  | ] |  | 5Dh |

3.2. Return Value

- 	패킷 수신, 동작의 실패 여부를 나타냄

| RV | 설명 |
| --- | --- |
| 0 | 정상 수신 및 동작 |
| 1 | 패킷을 수신할수 없는 상태 |
| 2 | 유효하지 않은 패킷 (파라미터 미작성 등) |
| 4 | 알수없는 명령어 |
| 5 | 레지스터에 쓴 데이터가 맞지 않음 |
| 6 | 드라이버 접근 실패 |
| 7 | 레지스터 쓰기 실패 |
| 8 | 레지스터 읽기 실패 |
| 9 | 파라미터 값의 범위가 벗어남 |

4. 명령

4.1. MEASUREMENT COMMAND

4.1.1. Start sensor measurement

| 센서 데이터 측정 시작 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 5 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | START | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | Tail1 |
|  | Size | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | [ | START | , | RV | ] |

| 센서 데이터 측정 시작 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <START> |
| 응답 | [START,0] |

4.1.2. Stop sensor measurement

| 센서 데이터 측정 중지 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | STOP | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | Tail1 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | [ | STOP | , | RV | ] |

| 센서 데이터 측정 중지 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <STOP> |
| 응답 | [STOP,0] |

4.1.3. Set/Get Sensor Value Measurement Mode

| 센서 측정 모드 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | MODE | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 내용 | [ | MODE | , | RV | , | X | ] |

|  |  | 센서 측정 모드 설정 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <MODE,01> |
| 응답 |  | [MODE,0,01] |
| 비고 | ※ ※ ※ ※ | 측정 시작 시, 설정 모드로 별도의 명령어 없이 설정 전송 주기 마다 데이터 연속 출력합니다. <BIN> 명령어로 ASCII/Binary 코드 중 선택하여 출력합니다. X : 01~09 Default : 00 - Raw Accel Gyro Data - G scale Accel Data - Rms Accel Data - Threshold Over / Under Accel Data - Max, Min, Avg Accel Data - Angle Data - Threshold Over / Under Angle Data - Max, Min, Average Angle Data - G scale Accel, Angle Data |
| 추가 기능 | ※ Binary Output Mode - ASCII 로 데이터를 출력 했을 때 바이트 수가 많기 때문에 고속 통신이 필요할 경우 사용합니다. - Little-endian 바이트 오더를 따릅니다. ※ 패킷 구성 Size; 1; 1; 2; 가변; …; 1. 내용; STX; LEN; CMD; DATA; …; ETX. - STX : start byte - LEN : CMD + DATA 길이 - CMD : 모드 구분 ➔ (1st byte : 0x10 고정, 2nd byte : 모드에 따라 0x01~0x09) - DATA : 가속도, 자이로 6 축 관련 데이터 - ETX : end byte ※ 부동소수점 압축 - float 타입의 부동소수점 데이터를 int16 타입 데이터로 압축 - float(4) type * 100 -> int16(2) type 으로 변환 후 송신 - 수신 디바이스에서 int16(2) type / 100 -> float(4) type 변환 필요 Ex) Accel_X = 0.56 -> 56 송신 / 56 수신 -> 0.56 Accel_Y = 0.78 -> 78 송신 / 78 수신 -> 0.78 Accel_Z = -1.03 -> -103 송신 / -103 수신 -> -1.03 Angle_X = 28.37 -> 2837 송신 / 2837 수신 -> 28.37 Angle_Y = -32.90 -> -3290 송신 / -3290 수신 -> -32.90 |

| 센서 측정 모드 확인 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <MODE> |
| 응답 | [MODE,0,01] |

4.1.3.1. Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data

1) ASCII 출력

| SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | SP | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| , | Accel_Z | , | Gyro_X | , | Gyro_Y | , | Gyro_Z | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [RAW,3662,3926,8190,-180,8,-38] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32768 |

BINARY

| 가속도, 자이로 RAW 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD |  | DATA1 | DATA2 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 |  | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 0E | 01 10 |  | Accel_X | Accel_Y |

| DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| int16(2) | int16(2) | int16(2) | int16(2) | 1 |
| Accel_Z | Gyro_X | Gyro_Y | Gyro_Z | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 0E 01 10 94 F8 D6 08 8A 1E 1F FE E3 FF 97 FF 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.2.Output Mode 2 : G scale Accel Data

1) ASCII 출력

| 가속도(G) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |
|  | 내용 | [ | GAC | , | Accel_X | , | Accel_Y |

| SP | DATA3 | SP | DATA4 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 4 | 1 |
| , | Accel_Z | , | Rms_3_axis | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [GAC,0.12,0.03,1.00,1.01] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 = Range : 0.00 ~ 4.00G |

BINARY

| 가속도(G) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD | DATA1 | DATA2 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 0A | 02 10 | Accel_X | Accel_Y |

| DATA3 | DATA4 | Tail1 |
| --- | --- | --- |
| int16(2) | int16(2) | 1 |
| Accel_Z | Rms_3_axis | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 0A 02 10 16 00 B5 FF 3F 00 3A 00 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.3. Output Mode 3 : RMS Accel Data

1) ASCII 출력

| 가속도(RMS) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|  | 내용 | [ | RAC | , | Accel_X | , | Accel_Y |

| SP | DATA3 | Tail1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 |
| , | Accel_Z | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [RAC,0.09,0.32,0.93] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ G RMS = (a 는 x,y,z N 은 SAM 설정값) |

BINARY

| 가속도(RMS) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 | int16(2) | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 08 | 03 10 | Accel_X | Accel_Y | Accel_Z |

Tail1

1

03

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 08 03 10 17 00 46 00 44 00 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.4. Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data

1) ASCII 출력

| Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |
|  | 내용 | [ | TAC | , | Accel_X | , | Accel_Y |

| SP | DATA3 | Tail1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 |
| , | Accel_Z | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [TAC,0.12,0.03,1.01] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Accel 조건을 충족해야만 데이터가 출력 됩니다. |

BINARY

| Threshold 내/외 가속도(G) 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 | int16(2) | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 08 | 04 10 | Accel_X | Accel_Y | Accel_Z |

Tail1

1

03

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 08 04 10 0C 00 03 00 65 00 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.5. Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data

1) ASCII 출력

| SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | SP | DATA6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |
| , | avg_Accel_X | , | min_Accel_Y | , | max_Accel_Y | , | avg_Accel_Y |

| SP | DATA7 | SP | DATA8 | SP | DATA9 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| , | min_Accel_Z | , | max_Accel_Z | , | avg_Accel_Z | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [VAC,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G |

ASCII 출력

| 최대, 최소, 평균 가속도 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD |  | DATA1 | DATA2 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 |  | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 14 | 05 10 |  | min_Accel_X | max_Accel_X |

| DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | DATA7 | DATA8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| int16(2) | int16(2) | int16(2) | int16(2) | int16(2) | int16(2) |
| avg_Accel_X | min_Accel_Y | max_Accel_Y | avg_Accel_Y | min_Accel_Z | max_Accel_Z |

| DATA9 | Tail1 |
| --- | --- |
| int16(2) | 1 |
| avg_Accel_Z | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 14 05 10 18 00 19 00 18 00 BE FF BF FF BF FF 48 00 49 00 48 00 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.6. Output Mode 6 : Angle Data

1) ASCII 출력

| 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 2 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | AN | , | Angle_X | , | Angle_Y | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [AN,0.25,-78.98] |
| 비고 | ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

| 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD | DATA1 | DATA2 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 | int16(2) | int16(2) | 1 |
|  | 내용 | 02 | 06 | 06 10 | Angle_X | Angle_Y | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 06 06 10 61 F0 6C FA 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.7. Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data

1) ASCII 출력

| Threshold 내/외 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | TAN | , | Angle_X | , | Angle_Y | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [TAN,5.25,-4.98] |
| 비고 | ※ Angle_X,Y : Threshold 내/외 X,Y 축 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ ※ STD 설정값 0 : 내 / 1 : 외 ※ Threshold Angle 조건을 충족해야만 데이터가 출력 됩니다. |

| 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD | DATA1 | DATA2 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 | int16(2) | int16(2) | 1 |
|  | 내용 | 02 | 06 | 07 10 | Angle_X | Angle_Y | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 06 07 10 61 F0 6C FA 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.8. Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data

1) ASCII 출력

| 최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | 응답 | SP | DATA1 | SP | DATA2 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |
|  | 내용 | [ | VAN | , | min_Angle_X | , | max_Angle_X |

| SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | SP | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| , | avg_Angle_X | , | min_Angle_Y | , | max_Angle_Y | , | avg_Angle_Y | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [VAN,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41] |
| 비고 | ※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

| 최대, 최소, 평균 기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD |  | DATA1 | DATA2 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 |  | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 0E | 08 10 |  | min_Angle_X | max_Angle_X |

| DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| int16(2) | int16(2) | int16(2) | int16(2) | 1 |
| avg_Angle_X | min_Angle_Y | max_Angle_Y | avg_Angle_Y | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 0E 08 10 FB F9 FE F9 FC F9 D3 FD D5 FD D4 FD 03 |
| 비고 |  |

4.1.3.9. Output Mode 9 : G scale Accel, Angle

1) ASCII 출력

| SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| , | Accel_Z | , | Angle_X | , | Angle_Y | ] |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | [ALLA,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91] |
| 비고 | ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

2) BINARY 출력

| 가속도(G),기울기 데이터 출력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 응답 | 항목 | Head1 | LEN | CMD |  | DATA1 | DATA2 |
|  | Size | 1 | 1 | 2 |  | int16(2) | int16(2) |
|  | 내용 | 02 | 0C | 09 10 |  | Accel_X | Accel_Y |

| DATA3 | DATA4 | DATA5 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- |
| int16(2) | int16(2) | int16(2) | 1 |
| Accel_Z | Angle_X | Angle_Y | 03 |

|  | 데이터 출력 예) |
| --- | --- |
| 응답 | 02 0C 09 10 09 00 E5 FF 61 00 E3 F9 E4 FD 03 |
| 비고 |  |

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | SP | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| Accel_Y | , | Accel_Z | , | Gyro_X | , | Gyro_Y | , | Gyro_Z | ] |

|  | 가속도, 가속도 RAW 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <RAW> |
| 응답 | [RAW,3662,3926,8190,-180,8,-38] |
| 비고 | ※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 가속도 raw 데이터 ※ Gyro_X,Y,Z : X,Y,Z 축 자이로 raw 데이터 Range : -32768 ~ 32767 |

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 4 | 1 |
| Accel_Y | , | Accel_Z | , | Rms_3_axis | ] |

|  | 가속도(G) 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <GAC> |
| 응답 | [GAC,0,0.12,0.03,1.00,1.01] |
| 비고 | ※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G ※ Rms_3_axis : 3 축 rms real-time 데이터 = Range : 0.00 ~ 4.00G |

4.1.6. Get RMS Accel Data

| 가속도(RMS) 데이터 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | Tail0 |  |  |  |  |  |
|  | Size | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 내용 | < | RAC | > |  |  |  |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV |  | SP | DATA1 | SP |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |
|  | 내용 | [ | RAC | , | RV |  | , | Accel_X | , |

| DATA2 | SP | DATA3 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| Accel_Y | , | Accel_Z | ] |

|  | 가속도(RMS) 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <RAC> |
| 응답 | [RAC,0.09,0.32,0.93] |
| 비고 | ※ 설정된 samping 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y,Z 축 G RMS 가속도 데이터 Range : 0.00 ~ 4.00G RMS ※ G RMS = (a 는 x,y,z N 은 SAM 설정값) |

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |
| Accel_X | , | Accel_X | , | Accel_Y | , | Accel_Y |

| DATA6 | SP | DATA7 | SP | DATA8 | SP | DATA9 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| Accel_Y | , | Accel_Z | , | Accel_Z | , | Accel_Z | ] |

|  | 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <VAC> |
| 응답 | [VAC,-0.11,-0.09,-0.10,0.32,0.35,0.34,0.99,0.99,0.99] |
| 비고 | ※ 설정된 samping 시간 동안 1 회 측정 ※ Accel_X,Y,Z : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 가속도 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G |

|  | 기울기 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <AN> |
| 응답 | [AN,0,0.25,-78.98] |
| 비고 | ※ real-time 데이터 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 ※ Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | SP | DATA6 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| Angle_X | , | Angle_X | , | Angle_Y | , | Angle_Y | , | Angle_Y | ] |

|  | 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <VAN> |
| 응답 | [VAN,-47.72,-47.30,-47.51,-0.42,-0.38,-0.41] |
| 비고 | ※ 설정된 samping 시간 동안 1 회 측정 ※ Angle_X,Y : 설정된 Sampling 시간 동안의 X,Y 축 최소, 최대, 평균 기울기 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | SP | DATA5 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
| Accel_Y | , | Accel_Z | , | Angle_X | , | Angle_Y | ] |

|  |  | 가속도(G), 기울기 데이터 확인 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <ALLA> |
| 응답 |  | [ALLA,0.45,0.48,0.78,27.96,-25.91] |
| 비고 | ※ ※ | real-time 데이터 1 회 측정 Accel_X,Y,Z : X,Y,Z 축 중력가속도(G) real-time 데이터 Range : -4.00 ~ 4.00G |
|  | ※ | Angle_X,Y : X,Y 축 기울기 real-time 데이터 Range : -90.00 ~ 90.00˚ |

4.2. CONFIG PARAMETER COMMAND

| DATA2 | SP | DATA3 | SP | DATA4 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가변 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 |
| SAM | / | STD | / | BAUD | ] |

|  | Config Data 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <APPCFG> |
| 응답 | [APPCFG,0,00/10/1/115200] |
| 비고 |  |

| Config Data 저장 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | APPCFG | , | SAVE | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|  | 내용 | [ | APPCFG | , | RV | , | SAVE | ] |

|  | Config Data 저장 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <APPCFG,SAVE> |
| 응답 | [APPCFG,0,SAVE] |
| 비고 | ※ <APPCFG>의 파라미터 외 모든 설정은 저장됩니다. ※ 전원이 차단되면 저장하지 않은 설정은 초기화 됩니다. |

4.2.2. Set/Get Offset Calibration

| Offset 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | OFFSET | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | [ | OFFSET | , | RV | , | X | ] |

|  |  | OFFSET 설정 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <OFFSET,1> |
| 응답 |  | [OFFSET,0,1] |
| 비고 | ※ ※ ※ ※ | X : 0 ~ 1 Default : 0 (사용 안함) OFFSET 명령어는 현재 Z 축 가속도를 1G 로, X,Y 축 가속도, 기울기 데이터를 모두 0G 로 설정하는 기능입니다. OFFSET 을 1 로 설정 시 현재 설치 면 기준으로 가속도, 기울기 데이터를 획득 할 수 있습니다. |
|  | ※ | <OFFSET,0> -> [GAC,0,-0.11,-0.19,0.99,1.01] [AN,0,-10.90,6.41] |
|  | ※ | <OFFSET,1> -> [GAC,0,0.00,0.00,1.00,0.58] [AN,0,0.00,0.00] |

| O | FFSET 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <OFFSET> |
| 응답 | [OFFSET,0,1] |

4.2.3. Set/Get Threshold Value

4.2.3.1. Set/Get Threshold Accel Value

| Threshold Accel 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | DATA1 | SP | DATA2 | SP | DATA3 | Tail0 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  | 내용 | < | THAC | , | TH_AC_X | , | TH_AC_Y | , | TH_AC_Z | > |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | DATA1 | SP | DATA2 | SP |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  | 내용 | [ | THAC | , | RV | , | TH_AC_X | , | TH_AC_Y | , |

| DATA3 | Tail1 |
| --- | --- |
| 4 | 1 |
| TH_AC_Z | ] |

|  | Threshold Accel 설정 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <THAC,0.10,0.10,1.10> |
| 응답 | [THAC,0,0.10,0.10,1.10] |
| 비고 | ※ Range : 0.05 ~ 4.00G ※ Default : TH_AC_X : 0.1, TH_AC_Y : 0.1, TH_AC_Z : 1.1 ※ THAC 명령어는 Threshold 가속도 감지 모드(mode 4)에 관련된 것 입니다. |

| Threshold Accel 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | Tail0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 내용 | < | THAC | > |  |  |  |  |  |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV |  | SP | DATA1 | SP | DATA2 | SP |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  | 내용 | [ | THAC | , | RV |  | , | TH_AC_X | , | TH_AC_Y | , |

|  | Threshold Accel 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <THAC,0.10,0.10,1.10> |
| 응답 | [THAC,0,0.10,0.10,1.10] |

| DATA3 | Tail1 |
| --- | --- |
| 4 | 1 |
| TH_AC_Z | ] |

4.2.3.2. Set/Get Threshold Angle Value

| Threshold Angle 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | DATA1 | SP | DATA2 | Tail0 |  |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |  |  |  |
|  | 내용 | < | THAN | , | TH_AN_X | , | TH_AN_Y | > |  |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | DATA1 | SP | DATA2 |  | Tail1 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 | 가변 |  | 1 |
|  | 내용 | [ | THAN | , | RV | , | TH_AN_X | , | TH_AN_Y |  | ] |

|  | Threshold Angle 설정 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <THAN,20.00,20.00> |
| 응답 | [THAN,0,20.00,20.00] |
| 비고 | ※ Range : 0.1 ˚ ~ 90.00 ˚ ※ Default : TH_AN_X : 20, TH_AN_Y : 20 ※ THAN 명령어는 Threshold 기울기 감지 모드(mode 7)에 관련된 것 입니다. |

| Threshold Angle 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | Tail0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 내용 | < | THAN | > |  |  |  |  |  |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV |  | SP | DATA1 | SP | DATA2 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 가변 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | THAN | , | RV |  | , | TH_AN_X | , | TH_AN_Y | ] |

Threshold Angle 확인 예)

<THAN,20.00,20.00>

[THAN,0,20.00,20.00]

4.2.4. Set/Get Sampling Time

| 자동 출력 주기 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | SAM | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | SAM | , | RV | , | X | ] |

|  |  | 자동 출력 주기 설정 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <SAM,10> |
| 응답 |  | [SAM,0,10] |
| 비고 | ※ ※ ※ ※ | X : 1 ~ 10000ms Default : 10 자동 출력 모드 관련하여 Xms 마다 데이터 출력 Baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한 |

| Data 출력 주기 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 |  |  |  |  |  |
|  | Size | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 내용 | < | SAM |  |  |  |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | SAM | , | RV | , | X | ] |

| Data 출력 주기 확인 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <SAM> |
| 응답 | [SAM,0,10] |

4.2.5. Set/Get Threshold Measurement Standard

| Threshold 측정 기준 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | STD | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | [ | STD | , | RV | , | X | ] |

|  |  | Threshold 측정 기준 설정 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <STD,1> |
| 응답 |  | [STD,0,1] |
| 비고 | ※ ※ ※ ※ | X : 0 ~ 1 Default : 0 (TH 값 내) STD 명령어는 Threshold 감지 모드에 관련된 것 입니다. Ex) <THAN,20>, <STD,0>로 설정 -> Threshold 값 내 감지 : -20˚< x or y < 20˚ |
|  | ※ | Ex) <THAN,20>, <STD,1>로 설정 -> Threshold 값 외 감지 : x or y < -20˚, x or y > 20˚ |

Threshold 측정 기준 확인

| Threshold 측정 기준 확인 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <STD> |
| 응답 | [STD,0,1] |

4.2.6. Set/Get Binary Output Mode

| Binary 출력 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | BIN | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | [ | BIN | , | RV | , | X | ] |

|  | Binary 출력 설정 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <BIN,1> |
| 응답 | [BIN,0,1] |
| 비고 | ※ X : 0 ~ 1 ※ Default : 0 (사용 안함) ※ Binary 설정 시 가속도, 기울기 데이터 관련 ASCII -> Binary 데이터로 변경됩니다. |

Binary 출력 확인

|  | Binary 출력 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <BIN> |
| 응답 | [BIN,0,1] |

4.2.7. Set/Get Accel Frequency Bandwidth

| 가속도 주파수 대역폭 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 2 | 1 | 가변 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | BW | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | BW | , | RV | , | X | ] |

|  |  | 가속도 주파수 대역폭 설정 예) |
| --- | --- | --- |
| 명령 |  | <BW,1,5> |
| 응답 |  | [BW,0,1,5] |
| 비고 | ※ ※ ※ | X : 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 Default : 5 (200Hz) Sampling 주파수인 1kHz 를 설정 값으로 분주한 결과를 대역폭으로 사용합니다. Ex) 1000Hz / 5 = 200Hz |

가속도 주파수 대역폭 확인

| 가속도 주파수 대역폭 확인 예) |  |
| --- | --- |
| 명령 | <BW,1> |
| 응답 | [BW,0,1,5] |

4.2.8. Set/Get Baudrate

|  | Baudrate 설정 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | 설정값 | Tail0 |  |  |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 가변 | 1 |  |  |
|  | 내용 | < | BAUD | , | X | > |  |  |
| 응답 | 항목 | Head1 | 명령 | SP | RV | SP | 설정값 | Tail1 |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 가변 | 1 |
|  | 내용 | [ | BAUD | , | RV | , | X | ] |

|  | Baudrate 설정 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <BAUD,460800> |
| 응답 | [BAUD,0,460800] |
| 비고 | ※ X : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800bps ※ Default : 115200 ※ Baudrate 설정 -> <APPCFG,SAVE> -> 재부팅 후부터 설정 Baudrate 로 적용 |

Baudrate 확인

|  | Baudrate 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <BAUD> |
| 응답 | [BAUD,0,460800] |

4.2.9. Set/Get Current Axis

|  | 현재 3 축 설정 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명령 | 항목 | Head0 | 명령 | SP | SIGN | Axis_X | SP |
|  | Size | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 내용 | < | AXIS | , | +/- | Cur_Axis_X | , |

| SP | SIGN | Axis_Y | SP | SIGN | Axis_Z | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| , | +/- | Cur_Axis_Y | , | +/- | Cur_Axis_Z | ] |

|  | 현재 3 축 설정 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <AXIS,+X,+Y,+Z> |
| 응답 | [AXIS,0,+X,+Y,+Z] |
| 비고 | ※ Default : +X, +Y, +Z ※ 케이스에 표시된 센서의 3 축을 토대로 설치되는 면의 측정 축을 설정합니다. Ex) 지면과 수직으로 설치 되었을 때 : X = -Z, Y=+Y, Z=+X 로 설정 |

| SP | SIGN | DATA2 | SP | SIGN | DATA3 | Tail1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| , | +/- | Cur_Axis_Y | , | +/- | Cur_Axis_Z | ] |

|  | 현재 3 축 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <AXIS> |
| 응답 | [AXIS,0,-Z,+Y,+X] |

|  | F/W 버전 확인 예) |
| --- | --- |
| 명령 | <VER> |
| 응답 | [VER,0,F/W_VER.1.0.0] |