## 3.검사 항목 양식(수동검사) (2)
모델명 : CTS-IOTS-VL01 (진동기울기센서)
검사 환경 | 구분 | 번호 | 세부 검사 항목 | Range | 프로토콜 및 검사 방법 | 비고
1차 검사 Board 검사 집게핀 지그로 검사 | 전원검사1 | 1 | 24V 소비전류(초기) | 0.004~0.007A | 1. 전원 커넥터 연결 2. 전원 인가 3. 파워서플라이 전류 측정 (전류프로브 또는 이용 디지털멀티미터 이용) 4. 측정값이 왼쪽 범위 내에 들어오는지 확인 | 전원 공급용 파워 서플라이 측정값 과전류,Short시 CC알람 뜰수 있도록 파워서플라이 전류 최소값 설정
|  | 2 | 24V 전압 | 22.42~24.78V | 1. TP (MAIN_24V) 전압 측정 2. 측정값이 왼쪽 범위 내에 들어오는지 확인
|  | 3 | 3.3V 전압 | 3.13~3.46V | 1. TP (MAIN_3.3V) 전압 측정 2. 측정값이 왼쪽 범위 내에 들어오는지 확인 | 측정 위치 PCB 상단의 3.3V TP 멀티테스터로 전압 측정 주의사항) 보드 손상 위험으로 측정시 강하게 누르지 말것
| 다운로드 | 4 | B/L , F/W 다운로드 |  | 1. Device memory READ → error 없음 확인 2. CTS-IOTS-VL01_btldr.hex 다운로드 → complete 메시지 확인 3. fwdn_COMX 파일 메모장에서 포트 설정 후 실행 4. 전원 재부팅 후 다운로드 완료 확인 | STM32CubeProgrammer 사용 B/L ver 1.0.4 사용 F/W ver 1.0.4 버전 사용
| LED 검사 | 5 | 24V LED 검사 | 동작확인 | 1. 전원 인가 2. D3, 적색 LED 점등 동작 확인
|  | 6 | 3.3V LED 검사 | 동작확인 | 1. D5, 적색 LED 점등 동작 확인
|  | 7 | STATUS LED 검사 | 동작확인 | 1. D4, 적색 LED 점멸 확인
| 전원검사2 | 8 | 24V 소비전류 (동작상태, 프로그램 다운로드 이후) | 0.004~0.007A | 1. 테스트 프로그램 Control → MODE → Mode5 (단축키 : 키보드 F5) 2. 파워서플라이 전류 측정 (전류프로브 또는 이용 디지털멀티미터 이용) 3. 검사 완료 시 오른쪽 위 STOP 버튼 클릭 | Baudrate = 115200 으로 고정
| 기능검사 | 9 | 센서온도 | 20~40 | 1. 명령 : <SENTEMP> 2. 응답 : [SENTEMP,0,20~40사이] 3. 응답에서 A값이 왼쪽 스펙 범위 벗어나지 않는지 확인 | 온도 파라미터 검사용 버튼 추가 (검사프로그램 수정 : 개발4팀)
|  | 10 | 현재 Config data 확인 |  | 1. 명령 : <APPCFG> 2. 응답 : [APPCFG,0,00/10/1/115200] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인
|  | 11 | 진동값 확인 | 1 : 0.9~1.1 0 : -0.1~0.1 RMS : 0.5~0.65 | 1. 테스트 프로그램 Control → MODE → Mode2 (단축키 : 키보드 F2) 2. 응답 : X축 [GAC,X,Y,Z,RMS] : [GAC,1,0,0,0.58] (X=1, Y,Z=0) Y축 [GAC,X,Y,Z,RMS] : [GAC,0,1,0,0.58] (Y=1, X,Z=0) Z축 [GAC,X,Y,Z,RMS] : [GAC,0,0,1,0.58] (Z=1, X,Y=0) 3. 응답에서 X,Y,Z값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 검사프로그램 "모드2" 설정 후 보드를 움직였을때 데이터 변하는지만 확인
|  | 12 | 기울기값 확인 | X축 : 85~90 Y축 : -85 ~-90 | 1. 테스트 프로그램 Control → MODE → Mode6 (단축키 : 키보드 F6) 2. 응답 : X축 [AN,X,Y] : [AN,90,0] Y축 [AN,X,Y] : [AN,0,-90] 3. 응답에서 X,Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 검사프로그램 "모드6" 설정 후 보드를 움직였을때 데이터 변하는지만 확인
* 1차 검사 보드레벨 검사 이후, 케이블 옵션 주문사양으로 작업 후 2차 검사 진행
모션검사 캔탑스 입고, 완조립 포장 검사 | 전원 | 1 | 24V 소비전류(초기) | 0.004~0.007A | 1. 전원 커넥터 연결 2. 전원 인가 3. 파워서플라이 전류 측정 (전류프로브 또는 이용 디지털멀티미터 이용) 4. 측정값이 왼쪽 범위 내에 들어오는지 확인
| 기능검사 | 2 | Calibration |  | 1. 테스트 프로그램 Control → Calibration 2. Success : Calibration 창 확인 | 큐브 형상의 X,Y,Z축 측정 가능하도록 3D프린트로 제작 베이스판 수평조절 가능한 형태로 제작하고 수평알 부착 진동데이터 - RMS 기준값 기울기데이터 - 축별 기준값 내 들어오는지 확인
|  | 3 | 진동값 확인 | 1 : 0.9~1.1 0 : -0.1~0.1 RMS : 0.5~0.65 | 1. 테스트 프로그램 Control → MODE → Mode2 (단축키 : 키보드 F2) 2. 응답 : X축 [GAC,0,X,Y,Z,RMS] : [GAC,0,1,0,0,0.58] (X=1, Y,Z=0) Y축 [GAC,0,X,Y,Z,RMS] : [GAC,0,0,1,0,0.58] (Y=1, X,Z=0) Z축 [GAC,0,X,Y,Z,RMS] : [GAC,0,0,0,1,0.58] (Z=1, X,Y=0) 3. 응답에서 X,Y,Z값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인
|  | 4 | 기울기값 확인 | X축 : 85~90 Y축 : -85 ~-90 | 1. 테스트 프로그램 Control → MODE → Mode6 (단축키 : 키보드 F6) 2. 응답 : X축 [AN,X,Y] : [AN,90,0] Y축 [AN,X,Y] : [AN,0,-90] 3. 응답에서 X,Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인
시리얼 번호 부착 방안. 김정민 주임 의뢰 진행 내용 확인,(이소영 주임)