## 3.검사 항목 양식(기능검사)
모델명 : CTS-IOTS-VLXX (진동기울기센서)
검사 환경 | 구분 | 번호 | 세부 검사 항목 | Range | 프로토콜 및 검사 방법 |  | 비고 | 축 결합 상태
[5 empty] | VL10 | VL20
|  | 0 | 버전
캔탑스 | 파라미터 설정 | 1 | 시리얼 번호 설정 | VLx-00001 ~ 99999 | 1. 명령: <UID,VL1-yyyyy> 2. 응답 : [UID,0,VL1-yyyyy] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인 | 1. 명령: <UID,1,VL2-yyyyy> 2. 응답 : [UID,1,0,VL2-yyyyy] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인 |  | 모션지그 X축 결합
|  |  | 영점 초기화 | FineAdjust ±0.03도(strict) / ±0.05도(relaxed) | [2026-03-31 13:49:08] [EMIO] TX: PPC00 [2026-03-31 13:49:08] [EMIO] RX: ppc006000000 [2026-03-31 13:49:08] [EMIO] TX: PMO011 [2026-03-31 13:49:09] [EMIO] RX: pmo0011 [2026-03-31 13:49:19] [GYRO] TX: setdir6 [2026-03-31 13:49:19] [GYRO] RX: OK [2026-03-31 13:49:19] [EMIO] TX: PMD071ML1250 [2026-03-31 13:49:19] [EMIO] RX: pmd0011 [2026-03-31 13:49:22] [GYRO] TX: setzcur [2026-03-31 13:49:23] [GYRO] RX: OK [2026-03-31 13:49:23] [FINE] 시작: target=0.00, current=0.001, 오차=0.001 [2026-03-31 13:49:25] [FINE] 수렴 완료: target=0.00, actual=0.000, 오차=0.000 [2026-03-31 13:49:25] [GYRO] TX: setzcur [2026-03-31 13:49:26] [GYRO] RX: OK |  | [성능개선팀 :영점추가함]
|  | 2 | Calibration | 상용센서 기준 0 : -0.05 ~ 0.05 | 1. 명령: <OFFSET,1> 2. 응답 : [OFFSET,0,1] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인 | 1. 명령: <OFFSET,1,1> 2. 응답 : [OFFSET,0,1,1] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인 | 모션 지그 X축 결합 고정 -> 상용센서 0도 이동 및 조정 후 진행
|  | 3 | 파라미터 저장 |  | 1. 명령: <APPCFG,SAVE> 2. 응답 : [APPCFG,0,SAVE] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인 | 1. 명령: <APPCFG,1,SAVE> 2. 응답 : [APPCFG,0,1,SAVE] 3. 응답이 위와 일치하는지 확인
| 기능검사 | 4 | X축 기울기값 측정 | -20 : -20.2 ~-19.8 20 : 19.8 ~ 20.2 -45 : -45.5 ~ -44.5 45 : 44.5 ~ 45.5 ±20도: 오차 ±0.2도 ±45도: 오차 ±0.5도 | 1. 명령 : <MODE,06> 2. 응답 : [MODE,0,06] 3. 명령 : <START> 4. 응답 : [START,0] [AN,X,Y] ... 6. 명령 : <STOP> 7. 응답 : [STOP,0] - 응답에서 X값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 1. 명령 : <MODE,1,06> 2. 응답 : [MODE,0,1,06] 3. 명령 : <START,1> 4. 응답 : [START,0,1] [AN,1,X,Y] ... 6. 명령 : <STOP,1> 7. 응답 : [STOP,0,1] - 응답에서 X값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | -영점-> -20도 -> -45도 -> +20도 -> +45도 순으로 테스트 진행 - VL20 STOP 명령 주의사항 : 물리적인 송/수신 충돌이 일어날 수 있습니다. 1. <STOP,1> 명령을 약 10ms 주기로 여러 번 송신하여, [STOP,0,1] 응답의 ret(0) 을 파싱합니다. 2. 충돌로 인하여 응답이 없는 경우가 있습니다. Receive enable 상태로 전환되어 동작하는데에 지장은 없습니다.
|  | 5 | Y축 진동값 측정 | 1 : 0.99 ~ 1.01 (±0.01) | 1. 명령 : <MODE,02> 2. 응답 : [MODE,0,02] 3. 명령 : <START> 4. 응답 : [START,0] [GAC,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP> 7. 응답 : [STOP,0] - 응답에서 Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 1. 명령 : <MODE,1,02> 2. 응답 : [MODE,0,1,02] 3. 명령 : <START,1> 4. 응답 : [START,0,1] [GAC,1,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP,1> 7. 응답 : [STOP,0,1] - 응답에서 Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | +90도 방향 이동 후 측정 진행
|  | 6 | Y축 기울기값 측정 | -20 : -20.2 ~-19.8 20 : 19.8 ~ 20.2 -45 : -45.5 ~ -44.5 45 : 44.5 ~ 45.5 | 1. 명령 : <MODE,06> 2. 응답 : [MODE,0,06] 3. 명령 : <START> 4. 응답 : [START,0] [AN,X,Y] ... 6. 명령 : <STOP> 7. 응답 : [STOP,0] - 응답에서 Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 1. 명령 : <MODE,1,06> 2. 응답 : [MODE,1,0,06] 3. 명령 : <START,1> 4. 응답 : [START,0,1] [AN,1,X,Y] ... 6. 명령 : <STOP,1> 7. 응답 : [STOP,0,1] - 응답에서 Y값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | - 모션 지그 Y축 결합 고정 - +20도 -> +45도 -> -20도 -> -45도 순으로 테스트 진행 | 모션지그 Y축 결합
|  | 7 | X축 진동값 측정 | 1 : 0.99 ~ 1.01 (±0.01) | 1. 명령 : <MODE,02> 2. 응답 : [MODE,0,02] 3. 명령 : <START> 4. 응답 : [START,0] [GAC,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP> 7. 응답 : [STOP,0] - 응답에서 X값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 1. 명령 : <MODE,1,02> 2. 응답 : [MODE,0,1,02] 3. 명령 : <START,1> 4. 응답 : [START,0,1] [GAC,1,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP,1> 7. 응답 : [STOP,0,1] - 응답에서 X값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | -90도 방향 이동 후 진행
|  | 8 | Z축 진동값 측정 | 1 : 0.99 ~ 1.01 (±0.01) | 1. 명령 : <MODE,02> 2. 응답 : [MODE,0,02] 3. 명령 : <START> 4. 응답 : [START,0] [GAC,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP> 7. 응답 : [STOP,0] - 응답에서 Z값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | 1. 명령 : <MODE,1,02> 2. 응답 : [MODE,0,1,02] 3. 명령 : <START,1> 4. 응답 : [START,0,1] [GAC,1,X,Y,Z,RMS] ... 6. 명령 : <STOP,1> 7. 응답 : [STOP,0,1] - 응답에서 Z값이 왼쪽 스펙범위 벗어나지 않는지 확인 | - 0도 이동 후 진행 - 검사 완료 후 mode 0으로 roll back