xx사양서 xxxx센서

CTS-IOTS-VL10

Rev. 8

2025-11-24

『 본 문서는 캔탑스에서 고객사에 제공하는 자료로 본 문서의 보관에 동의합니다

외부 공개 시 캔탑스 동의가 필요합니다 』

©2025. CanTops Co., Ltd. All rights reserved.

목차

- 개요 ........................................................................................................................................................ 5

- 통신 사양 .............................................................................................................................................. 5

- 데이터 형식 .......................................................................................................................................... 6

  - 데이터 패킷 구조 ....................................................................................................................................... 6

  - Return Value ................................................................................................................................................. 7

- 명령 ........................................................................................................................................................ 8

  - MEASUREMENT COMMAND ................................................................................................................ 8

    - Start sensor measurement ............................................................................................................... 8

    - Stop sensor measurement ............................................................................................................... 9

    - Set/Get Sensor Value Measurement Mode .......................................................................... 10

      - Output Mode 1 : Raw Accel, Gyro Data ...................................................................... 13

      - Output Mode 2 : G scale Accel Data ............................................................................ 15

      - Output Mode 3 : RMS Accel Data ................................................................................. 17

      - Output Mode 4 : Threshold Over / Under Accel Data ......................................... 19

      - Output Mode 5 : Min, Max, Average Accel Data .................................................... 21

      - Output Mode 6 : Angle Data............................................................................................ 23

      - Output Mode 7 : Threshold Over / Under Angle Data ........................................ 25

      - Output Mode 8 : Min, Max, Average Angle Data ................................................... 27

      - Output Mode 9 : G scale Accel, Angle ........................................................................ 29

    - Get Raw Accel, Gyro Data ............................................................................................................. 31

    - Get G Scale Accel Data .................................................................................................................. 32

    - Get RMS Accel Data ........................................................................................................................ 33

    - Get Min, Max, Average Accel Data ........................................................................................... 34

    - Get Angle Data .................................................................................................................................. 35

    - Get Min, Max, Average Angle Data.......................................................................................... 36

    - Get G Scale Accel, Angle Data.................................................................................................... 37

  - CONFIG PARAMETER COMMAND .................................................................................................. 38

    - Check/Save Config Data ................................................................................................................ 38

    - Set/Get Offset Calibration ............................................................................................................. 40

    - Set/Get Threshold Value ................................................................................................................ 42

      - Set/Get Threshold Accel Value ......................................................................................... 42

      - Set/Get Threshold Angle Value ........................................................................................ 44

    - Set/Get Sampling Time .................................................................................................................. 46

    - Set/Get Threshold Measurement Standard .......................................................................... 48

    - Set/Get Binary Output Mode ...................................................................................................... 50

    - Set/Get Baudrate ............................................................................................................................... 52

    - Set/Get Current Axis ........................................................................................................................ 56

    - Check Firmware Version ................................................................................................................ 58

개정 이력

| REV. | Date |  | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2025-07-10 | ※ | 최초 작성 |
| R2 | 2025-04-14 | ※ | Set/Get Offset Calibration 추가 |
| R3 | 2025-07-02 | ※ | Gain1/2/3 삭제 |
|  |  | ※ | VAL CRC 부분 삭제 |
|  |  | ※ | Threshold 모드 측정 방식 변경 |
| R4 | 2025-08-25 | ※ | RV 값 조정 |
|  |  | ※ | MODE 관련 설명 추가 |
|  |  | ※ | MODE 1 응답 수정 : GSCALE -> GAC (Gscale Accel) |
|  |  | ※ | MODE 2 응답 수정 : ANLGE -> AN |
|  |  | ※ | MODE 3 응답 수정 : TH -> TAN (Threshold Angle) |
|  |  | ※ | MODE 4 출력 데이터 변경 : AVG -> VAN (Value Angle) ➔ MAX, MIN, AVG 출력 |
|  |  | ※ | MODE 5 추가 : RAC -> RMS 가속도 데이터 |
|  |  | ※ | RMS Accel 명령(RAC) 추가 |
|  |  | ※ | 명령어 수정 - <GSCALE> -> <GAC> - <VAL> -> <AN> |
|  |  | ※ | BAUD 명령 추가 |
| R5 | 2025-10-21 | ※ | 출력 MODE 개편 ➔ MODE 01~09 |
|  |  | ※ | 명령어 추가 - BIN : 자동 출력 Binary 모드 - AXIS : 현재 축 설정 |
| R6 | 2025-10-24 | ※ | Default baudrate 115200 -> 460800bps 변경 |
|  |  | ※ | Threshold 세분화 - 가속도, 기울기 각각 축 마다 설정 - APPCFG 명령어에서 TH 파라미터 삭제 - <TH> -> <THAC>, <THAN> |
| R7 | 2025-11-09 | ※ | <BAUD> 명령어 설정 값 정형화 ➔ 표준 baudrate 외 설정 불가 |
| R8 | 2025-11-24 | ※ | 명령어 별 Default Value 표시 |
|  |  | ※ | BW 명령어 추가 |
|  |  | ※ | SAM(전송주기) baudrate 에 따라 최소 전송 주기 제한 |

1. 개요

본 문서는 진동기울기센서 CTS-IOTS-VL10 모델의 통신 사양을 기술합니다. 이 사양서는 통신 프로토콜, 인터페이스, 데이터 형식 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다.

2. 통신 사양

RS232 인터페이스를 사용하고 다음과 같은 설정을 따르며, 모든 명령/응답은 ASCII 코드를 기본으로 동작합니다.

- Baud Rate : 115200 bps

- Data Bits : 8

- Stop Bits : 1

- Parity : None